仪器名称：立式压力蒸汽灭菌器
品牌：博讯
型号：BXM-65FE
进口还是国产：国产
技术参数：
1. 用途：试剂、器皿、仪器等湿热灭菌物的灭菌设备，另外就是用于废弃物灭菌。 
2．工作条件：
2.1 工作环境温度10-30℃；
2.2 电源220-240V。
3．技术要求：
3.1智能控制系统：可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；
★3.2高清大屏显示：7寸高清触摸屏，灭菌温度、灭菌时间、灭菌程序、工作状态图、报警信息、公历时间等关键参数同屏显示；
★3.3人体工学大屏：高清大屏可自由翻拆调整显示角度，保证大屏的最佳显示角度，同时防止外部光源的灯光反射；
★3.4脚踏开门结构：脚踏翻盖式开门结构，具备机械自锁与电子联锁双重保护；
★3.5整机防烫设计：上盖套有一体式高分子材料，有效降低灭菌过程中的表面温度，防止烫伤操作人员；
★3.6快速冷却系统：灭菌完成后可加快降温速率，缩短开门时间；
3.7管线区隔分布：电器线路与管路线路分别布置于灭菌器两侧，结构更合理，使用更安全；
3.8镜面内胆：内胆经过多目抛光工艺，达到镜面反光效果，既保证了内部整体的整洁度，又方便了使用维护；
★3.9大曲率卷边内筒：不同于传统筒体的内胆加法兰的结构，我们采用了大曲率卷边技术，使得上口处过渡平滑，有效防止操作人员取放提篮时刮伤手部；
★3.10预置多种程序：内置26个灭菌程序+4个融化保温程序，同时操作人员可对程序进行修改并保存，下次灭菌可直接调用；
★3.11样品时间模式：灭菌程序可设置以样品温度到达设定温度开始计时，帮助操作人员掌握样品的实际灭菌时间；
★3.12数据管理系统：控制系统可以自行记录设备报警记录、历史数据和操作日志，并带有确切时间，方便客户清晰掌握设备运行状态，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
★3.13多级权限管理：管理员可将设备所有操作权限（总计12种操作权限）自定义分配给20个操作人员，且每个操作人员的操作都会在操作日志中生成唯一可追溯印记；
★3.14 8点温度校准：灭菌温度、样品温度都支持8点温度校准，温度测量出现偏差时可进行手动修正；
★3.15沸点设置功能：高海拔地区可根据当地情况设置沸点，确保能够达到灭菌温度；
★3.16开门温度设定：操作人员可根据使用情况修改开门温度，保证使用的安全性；
3.17一键排气排水：灭菌完成支持一键排气排水，方便操作人员进行灭菌器保养；
★3.18公历预约运行：具备公历预约运行功能，方便操作人员严格把控运行时间；
★3.19六级排汽设定：支持六级排汽设定，根据灭菌样品设定灭菌后排汽模式；
3.20历史曲线查看：支持查看内腔温度、样品温度历史曲线；
★3.21正压脉冲排气：可设6级冷空气排放程序，确保冷空气排放彻底；
★3.22低水位双重保护：水位检测探针+防干烧探针双重低水位保护，水位过低无法启动灭菌程序；
3.23其他安全保护：故障检测功能，锁舌限位保护、集气瓶不到位报警、超温保护、超压自泄保护、防烫保护、过载保护、短路保护、漏电保护、独立电子超压等多重安全保障；
★3.24标配样品温度探头，可实现样品温度的实时查看；
★3.25标配1个USB插口和G1/2A验证口；
3.26可选配生物安全过滤器、验证引线器、嵌入式打印机。
3.27容积：≥65L
3.28灭菌温度：105~135℃
3.29温度波动度：＜﹢1℃
3.30温度均匀性：≤1℃
3.31融化温度：≥60~100℃
3.32保温温度：≥40~60℃
3.33灭菌时间：≥0~9999min
★3.34融化时间：≥0~6000min
★3.35保温时间：≥0~6000min
★3.36预约时间：公历预约
★3.37设计压力：≥0.39MPa
3.38工作压力：≥0.24MPa
3.39加热功率：≥3.2kW
3.40内腔尺寸：≥Ø380×610mm
3.41网篮尺寸：≥Ø350×225mm×2个
★3.42 生产商资质要求：生产商需具备压力容器生产许可证、ISO9001质量体系认证
4. 配置清单：
4.1主机一台；
4.2提篮2个;
4.3说明书一份；
4.4保修卡、合格证各一份；
4.5 产品质量证明书一份。
6. 质保1年


